## PURE_1
Pass
Calibraiton | Except Power | Measure Power | Measure Voltage | Measure Current | Power Difference | Power Tolerance | Callibration Data | Measuer Power First | Measuer Voltage First | Measuer Current First | Power Difference First | Power Tolerance First | Mode Watt | Mode Voltage
Pass | 10 | 10.4907 | 72.3 | 0.1451 | 0.49073 | 4.9073 | 0.67 | 11.5289 | 76.3 | 0.1511 | 1.5289 | 15.2893 | 16.27 | 25.03
Pass | 20 | 19.2456 | 99 | 0.1944 | -0.7544 | -3.772 | 1.03 | 19.3412 | 96.9 | 0.1996 | -0.65876 | -3.2938 | 30.11 | 43.71
Pass | 30 | 29.7558 | 121.9 | 0.2441 | -0.24421 | -0.81403 | 1.11 | 26.2061 | 115.7 | 0.2265 | -3.794 | -12.6465 | 44.46 | 56.04
Pass | 40 | 39.3822 | 140.2 | 0.2809 | -0.61782 | -1.5446 | 1.1 | 35.7781 | 133.9 | 0.2672 | -4.2219 | -10.5548 | 58.2 | 62.92
Pass | 50 | 48.388 | 156.9 | 0.3084 | -1.612 | -3.2241 | 1.07 | 46.4476 | 153.8 | 0.302 | -3.5524 | -7.1048 | 69.56 | 68.09
Pass | 60 | 59.16 | 170 | 0.348 | -0.84 | -1.4 | 1.13 | 51.5652 | 161.9 | 0.3185 | -8.4349 | -14.0581 | 86.39 | 75.15
Pass | 70 | 69.7698 | 186.9 | 0.3733 | -0.23023 | -0.3289 | 1.14 | 60.9687 | 173.7 | 0.351 | -9.0313 | -12.9019 | 101.16 | 80.63
Pass | 80 | 78.3275 | 198.7 | 0.3942 | -1.6725 | -2.0906 | 1.12 | 69.8763 | 188.6 | 0.3705 | -10.1237 | -12.6546 | 112.46 | 84.61
Pass | 90 | 88.6403 | 211.3 | 0.4195 | -1.3597 | -1.5107 | 1.12 | 79.2609 | 199.7 | 0.3969 | -10.7391 | -11.9323 | 125.6 | 88.94
Pass | 100 | 98.1019 | 221 | 0.4439 | -1.8981 | -1.8981 | 1.1 | 86.8397 | 208.9 | 0.4157 | -13.1603 | -13.1603 | 138.45 | 92.2
Pass | 110 | 108.2512 | 233.3 | 0.464 | -1.7488 | -1.5898 | 1.1 | 97.0183 | 221.2 | 0.4386 | -12.9817 | -11.8015 | 150.58 | 95.69
Pass | 120 | 117.1481 | 240.6 | 0.4869 | -2.8519 | -2.3765 | 1.1 | 107.2768 | 231.2 | 0.464 | -12.7232 | -10.6027 | 162.1 | 98.93
Pass | 130 | 128.4637 | 251.2 | 0.5114 | -1.5363 | -1.1818 | 1.11 | 114.8386 | 238.7 | 0.4811 | -15.1614 | -11.6626 | 176.6 | 2.01
Pass | 140 | 135.1719 | 261 | 0.5179 | -4.8281 | -3.4486 | 1.08 | 124.3739 | 248.4 | 0.5007 | -15.6261 | -11.1615 | 186.06 | 3.95
Pass | 150 | 145.9891 | 270.2 | 0.5403 | -4.0109 | -2.674 | 1.09 | 135.0958 | 259.6 | 0.5204 | -14.9042 | -9.9361 | 199.79 | 6.61
Pass | 160 | 158.3716 | 281 | 0.5636 | -1.6284 | -1.0177 | 1.09 | 144.4262 | 268.9 | 0.5371 | -15.5738 | -9.7336 | 212.97 | 9.66
Pass | 170 | 164.5905 | 288.3 | 0.5709 | -5.4095 | -3.1821 | 1.08 | 153.7893 | 278.1 | 0.553 | -16.2107 | -9.5357 | 222.3 | 12.4
Pass | 180 | 174.8712 | 297.4 | 0.588 | -5.1288 | -2.8493 | 1.07 | 162.7637 | 285.3 | 0.5705 | -17.2364 | -9.5757 | 235.32 | 16.2
Pass | 190 | 188.6822 | 307.1 | 0.6144 | -1.3178 | -0.69356 | 1.07 | 173.1955 | 294.4 | 0.5883 | -16.8045 | -8.8445 | 247.2 | 18.82
Pass | 200 | 200.0596 | 316 | 0.6331 | 0.0596 | 0.0298 | 1.05 | 181.3906 | 304.5 | 0.5957 | -18.6093 | -9.3047 | 265.21 | 21.26
Pass | 210 | 207.5902 | 320.9 | 0.6469 | -2.4098 | -1.1475 | 1.04 | 199.8691 | 316.8 | 0.6309 | -10.1309 | -4.8242 | 276.39 | 23.97
Pass | 220 | 217.3977 | 327.9 | 0.663 | -2.6023 | -1.1829 | 1.03 | 208.3992 | 322.3 | 0.6466 | -11.6008 | -5.2731 | 286.86 | 26.23
Pass | 230 | 228.5211 | 338.6 | 0.6749 | -1.4789 | -0.64298 | 1.03 | 221.445 | 332.5 | 0.666 | -8.555 | -3.7196 | 302.3 | 29.23
Pass | 240 | 235.7784 | 343.4 | 0.6866 | -4.2216 | -1.759 | 1.03 | 231.9139 | 341.1 | 0.6799 | -8.0861 | -3.3692 | 315.27 | 32.52
Pass | 250 | 249.8516 | 352.4 | 0.709 | -0.1484 | -0.05936 | 1.05 | 236.0862 | 344.4 | 0.6855 | -13.9138 | -5.5655 | 330.92 | 35.86
Pass | 260 | 252.7957 | 355.1 | 0.7119 | -7.2043 | -2.7709 | 1.04 | 244.4403 | 349.5 | 0.6994 | -15.5597 | -5.9845 | 341.89 | 38.28
Pass | 270 | 267.2536 | 365.6 | 0.731 | -2.7464 | -1.0172 | 1.05 | 253.3651 | 356.2 | 0.7113 | -16.6349 | -6.1611 | 355.05 | 41.15
Pass | 280 | 275.6889 | 372.1 | 0.7409 | -4.3111 | -1.5397 | 1.04 | 261.1836 | 361.1 | 0.7233 | -18.8164 | -6.7201 | 366.54 | 43.27
Pass | 290 | 285.8037 | 377 | 0.7581 | -4.1963 | -1.447 | 1.04 | 274.3503 | 368.8 | 0.7439 | -15.6497 | -5.3964 | 376.41 | 45.39
Pass | 300 | 291.8063 | 383.3 | 0.7613 | -8.1937 | -2.7312 | 1.05 | 283.6167 | 377.2 | 0.7519 | -16.3833 | -5.4611 | 390.36 | 48.34

## PURE_2
Pass
Calibraiton | Except Power | Measure Power | Measure Voltage | Measure Current | Power Difference | Power Tolerance | Callibration Data | Measuer Power First | Measuer Voltage First | Measuer Current First | Power Difference First | Power Tolerance First | Mode Watt | Mode Voltage
Pass | 10 | 10.0178 | 71.2 | 0.1407 | 0.01784 | 0.1784 | 0.83 | 283.6167 | 377.2 | 0.7519 | -16.3833 | -5.4611 | 16.24 | 31.07
Pass | 20 | 19.94 | 99.7 | 0.2 | -0.06 | -0.3 | 0.94 | 21.2077 | 102.9 | 0.2061 | 1.2077 | 6.0385 | 30.96 | 46.66
Pass | 30 | 29.9751 | 123 | 0.2437 | -0.0249 | -0.083 | 0.99 | 30.9383 | 124.5 | 0.2485 | 0.93825 | 3.1275 | 44.43 | 56.14
Pass | 40 | 39.8298 | 142.3 | 0.2799 | -0.17023 | -0.42557 | 1 | 39.8602 | 141.7 | 0.2813 | -0.13979 | -0.34948 | 57.51 | 62.37
Pass | 50 | 49.7069 | 157.9 | 0.3148 | -0.29308 | -0.58616 | 0.98 | 51.4362 | 161.8 | 0.3179 | 1.4362 | 2.8724 | 69.29 | 66.96
Pass | 60 | 59.9442 | 172.7 | 0.3471 | -0.05583 | -0.09305 | 1 | 59.9616 | 173.5 | 0.3456 | -0.0384 | -0.064 | 83.1 | 71.56
Pass | 70 | 68.9103 | 184.4 | 0.3737 | -1.0897 | -1.5567 | 1.03 | 66.9045 | 183.3 | 0.365 | -3.0955 | -4.4221 | 97.94 | 76.22
Pass | 80 | 78.0912 | 197.2 | 0.396 | -1.9088 | -2.386 | 1.04 | 76.2443 | 195.9 | 0.3892 | -3.7557 | -4.6947 | 110.09 | 80.1
Pass | 90 | 88.7466 | 211 | 0.4206 | -1.2534 | -1.3927 | 1.05 | 84.3159 | 204.7 | 0.4119 | -5.6841 | -6.3156 | 124.01 | 84.02
Pass | 100 | 97.2844 | 220.2 | 0.4418 | -2.7156 | -2.7156 | 1.04 | 94.721 | 218 | 0.4345 | -5.279 | -5.279 | 136.22 | 86.94
Pass | 110 | 106.3986 | 231 | 0.4606 | -3.6014 | -3.274 | 1.03 | 103.6032 | 227.2 | 0.456 | -6.3968 | -5.8153 | 148.4 | 90.02
Pass | 120 | 117.3424 | 240.9 | 0.4871 | -2.6576 | -2.2147 | 1.06 | 112.9786 | 238 | 0.4747 | -7.0214 | -5.8512 | 161.66 | 93.05
Pass | 130 | 126.8312 | 252.3 | 0.5027 | -3.1688 | -2.4375 | 1.06 | 120.4178 | 245.3 | 0.4909 | -9.5822 | -7.3709 | 174.52 | 95.59
Pass | 140 | 136.4768 | 260.9 | 0.5231 | -3.5232 | -2.5166 | 1.05 | 129.4639 | 254.8 | 0.5081 | -10.5361 | -7.5258 | 187.94 | 97.94
Pass | 150 | 147.179 | 270.5 | 0.5441 | -2.8209 | -1.8806 | 1.06 | 137.8387 | 262.6 | 0.5249 | -12.1613 | -8.1075 | 201.14 | 0.78
Pass | 160 | 158.3998 | 281.1 | 0.5635 | -1.6001 | -1.0001 | 1.06 | 147.5594 | 272.3 | 0.5419 | -12.4406 | -7.7754 | 215.05 | 4.2
Pass | 170 | 167.7941 | 289.9 | 0.5788 | -2.2059 | -1.2976 | 1.06 | 158.0331 | 281.9 | 0.5606 | -11.9669 | -7.0393 | 227.13 | 7.48
Pass | 180 | 179.2501 | 298.8 | 0.5999 | -0.74988 | -0.4166 | 1.05 | 166.405 | 289.4 | 0.575 | -13.595 | -7.5528 | 241.4 | 10.58
Pass | 190 | 185.1967 | 304.7 | 0.6078 | -4.8033 | -2.5281 | 1.05 | 179.64 | 299.4 | 0.6 | -10.36 | -5.4526 | 250.78 | 13.47
Pass | 200 | 195.466 | 313.8 | 0.6229 | -4.534 | -2.267 | 1.05 | 187.3638 | 306.1 | 0.6121 | -12.6362 | -6.3181 | 265.15 | 16.46
Pass | 210 | 205.0551 | 319.5 | 0.6418 | -4.9449 | -2.3547 | 1.05 | 195.9683 | 312.3 | 0.6275 | -14.0318 | -6.6818 | 277.31 | 19.16
Pass | 220 | 217.6337 | 330.7 | 0.6581 | -2.3663 | -1.0756 | 1.05 | 205.3746 | 321.4 | 0.639 | -14.6254 | -6.6479 | 293.22 | 22.14
Pass | 230 | 226.666 | 336.2 | 0.6742 | -3.334 | -1.4495 | 1.04 | 215.5598 | 329.3 | 0.6546 | -14.4402 | -6.2784 | 305.13 | 24.13
Pass | 240 | 234.6125 | 342.6 | 0.6848 | -5.3875 | -2.2448 | 1.05 | 225.5531 | 337.2 | 0.6689 | -14.4469 | -6.0195 | 316.86 | 27.12
Pass | 250 | 239.7433 | 346.5 | 0.6919 | -10.2567 | -4.1027 | 1.06 | 233.2082 | 342.5 | 0.6809 | -16.7918 | -6.7167 | 328.79 | 30.15

## BLEND1_3
Pass
Calibraiton | Except Power | Measure Power | Measure Voltage | Measure Current | Power Difference | Power Tolerance | Callibration Data | Measuer Power First | Measuer Voltage First | Measuer Current First | Power Difference First | Power Tolerance First | Mode Watt | Mode Voltage
Pass | 10 | 9.6518 | 70.4 | 0.1371 | -0.34816 | -3.4816 | 0.81 | 233.2082 | 342.5 | 0.6809 | -16.7918 | -6.7167 | 15.05 | 36.59
Pass | 20 | 20.1602 | 100.6 | 0.2004 | 0.16024 | 0.8012 | 0.96 | 20.7568 | 102.2 | 0.2031 | 0.75682 | 3.7841 | 30.23 | 55.03
Pass | 30 | 30.1946 | 121.9 | 0.2477 | 0.19463 | 0.64877 | 0.95 | 31.5352 | 126.8 | 0.2487 | 1.5352 | 5.1172 | 41.67 | 63.84
Pass | 40 | 40.3389 | 143.3 | 0.2815 | 0.33895 | 0.84737 | 1 | 40.998 | 142.9 | 0.2869 | 0.99801 | 2.495 | 56.42 | 71.72
Pass | 50 | 49.4706 | 157.6 | 0.3139 | -0.52936 | -1.0587 | 1.03 | 47.9878 | 154.6 | 0.3104 | -2.0122 | -4.0243 | 70.81 | 79.17
Pass | 60 | 58.3603 | 169.8 | 0.3437 | -1.6397 | -2.7329 | 1.04 | 56.9527 | 168.3 | 0.3384 | -3.0473 | -5.0788 | 84.18 | 85.51
Pass | 70 | 68.0804 | 184.7 | 0.3686 | -1.9196 | -2.7423 | 1.03 | 65.3926 | 182 | 0.3593 | -4.6074 | -6.582 | 97.86 | 90.91
Pass | 80 | 78.0708 | 196.9 | 0.3965 | -1.9291 | -2.4114 | 1.05 | 75.3094 | 193.2 | 0.3898 | -4.6906 | -5.8633 | 110.64 | 95.61
Pass | 90 | 88.3461 | 209.5 | 0.4217 | -1.6538 | -1.8376 | 1.06 | 82.4586 | 203 | 0.4062 | -7.5414 | -8.3793 | 124.68 | 99.88
Pass | 100 | 97.1516 | 219.8 | 0.442 | -2.8484 | -2.8484 | 1.05 | 92.3421 | 214.4 | 0.4307 | -7.6579 | -7.6579 | 137.18 | 3.17
Pass | 110 | 107.8568 | 232.5 | 0.4639 | -2.1433 | -1.9484 | 1.06 | 101.5199 | 225.7 | 0.4498 | -8.4801 | -7.7092 | 150.77 | 6.64
Pass | 120 | 118.633 | 243.2 | 0.4878 | -1.367 | -1.1392 | 1.04 | 112.3602 | 237.9 | 0.4723 | -7.6398 | -6.3665 | 161.03 | 8.98
Pass | 130 | 128.2957 | 253.9 | 0.5053 | -1.7043 | -1.311 | 1.04 | 123.1318 | 247.8 | 0.4969 | -6.8682 | -5.2832 | 173.34 | 13.12
Pass | 140 | 136.3462 | 260.8 | 0.5228 | -3.6538 | -2.6098 | 1.05 | 129.8716 | 254.8 | 0.5097 | -10.1284 | -7.2346 | 186.34 | 17.5
Pass | 150 | 146.174 | 268.9 | 0.5436 | -3.826 | -2.5506 | 1.06 | 140.0528 | 264.5 | 0.5295 | -9.9473 | -6.6315 | 200.43 | 22.5
Pass | 160 | 154.6513 | 278.3 | 0.5557 | -5.3487 | -3.3429 | 1.07 | 148.7851 | 272.8 | 0.5454 | -11.2149 | -7.0093 | 213.19 | 28.1
Pass | 170 | 162.6492 | 285.6 | 0.5695 | -7.3508 | -4.324 | 1.08 | 154.8739 | 278.4 | 0.5563 | -15.1261 | -8.8977 | 230.38 | 33.76
Pass | 180 | 176.7147 | 296.8 | 0.5954 | -3.2853 | -1.8252 | 1.09 | 159.9797 | 283.2 | 0.5649 | -20.0203 | -11.1224 | 251.09 | 39.97
Pass | 190 | 185.9859 | 306.2 | 0.6074 | -4.0141 | -2.1127 | 1.11 | 169.8278 | 291.6 | 0.5824 | -20.1722 | -10.6169 | 267.49 | 45.25
Pass | 200 | 196.3138 | 313.4 | 0.6264 | -3.6862 | -1.8431 | 1.11 | 179.309 | 298.5 | 0.6007 | -20.6911 | -10.3455 | 281.31 | 49.12
Pass | 210 | 208.2049 | 321.9 | 0.6468 | -1.7951 | -0.8548 | 1.11 | 184.437 | 303.8 | 0.6071 | -25.563 | -12.1729 | 295.47 | 53.04
Pass | 220 | 217.3382 | 329.5 | 0.6596 | -2.6618 | -1.2099 | 1.1 | 195.655 | 313.6 | 0.6239 | -24.345 | -11.0659 | 309.78 | 56.05
Pass | 230 | 226.397 | 336.8 | 0.6722 | -3.603 | -1.5665 | 1.1 | 202.1208 | 317.9 | 0.6358 | -27.8792 | -12.1214 | 323.93 | 59.22
Pass | 240 | 234.3376 | 341.6 | 0.686 | -5.6624 | -2.3593 | 1.09 | 214.1192 | 326.7 | 0.6554 | -25.8808 | -10.7837 | 337.44 | 62.19
Pass | 250 | 247.9839 | 352.4 | 0.7037 | -2.0161 | -0.80645 | 1.1 | 222.7775 | 333.2 | 0.6686 | -27.2225 | -10.889 | 354.39 | 65.83

## BLEND2_4
Pass
Calibraiton | Except Power | Measure Power | Measure Voltage | Measure Current | Power Difference | Power Tolerance | Callibration Data | Measuer Power First | Measuer Voltage First | Measuer Current First | Power Difference First | Power Tolerance First | Mode Watt | Mode Voltage
Pass | 10 | 9.9542 | 71 | 0.1402 | -0.0458 | -0.458 | 0.82 | 222.7775 | 333.2 | 0.6686 | -27.2225 | -10.889 | 15.39 | 49.96
Pass | 20 | 20.4321 | 101.4 | 0.2015 | 0.4321 | 2.1605 | 0.95 | 21.4138 | 103.9 | 0.2061 | 1.4138 | 7.069 | 28.54 | 69.14
Pass | 30 | 29.6942 | 121.3 | 0.2448 | -0.30576 | -1.0192 | 1.01 | 29.3301 | 121.5 | 0.2414 | -0.6699 | -2.233 | 43.21 | 83.17
Pass | 40 | 39.903 | 141 | 0.283 | -0.097 | -0.2425 | 1.03 | 38.5864 | 138.9 | 0.2778 | -1.4136 | -3.534 | 57.35 | 93.78
Pass | 50 | 49.6436 | 157.1 | 0.316 | -0.3564 | -0.7128 | 1.05 | 46.7415 | 153 | 0.3055 | -3.2585 | -6.517 | 70.96 | 2.93
Pass | 60 | 59.6678 | 172.8 | 0.3453 | -0.33216 | -0.5536 | 1.01 | 59.5459 | 171.8 | 0.3466 | -0.45412 | -0.75687 | 80.66 | 8.99
Pass | 70 | 69.1547 | 185.7 | 0.3724 | -0.84532 | -1.2076 | 1 | 69.1176 | 186 | 0.3716 | -0.8824 | -1.2606 | 93.71 | 16.97
Pass | 80 | 77.8333 | 196.4 | 0.3963 | -2.1667 | -2.7083 | 1.02 | 77.0477 | 196.3 | 0.3925 | -2.9522 | -3.6903 | 107.55 | 23.53
Pass | 90 | 87.3411 | 209.1 | 0.4177 | -2.6589 | -2.9544 | 1.06 | 82.9665 | 204.2 | 0.4063 | -7.0335 | -7.815 | 125.38 | 33.19
Pass | 100 | 97.1513 | 219.7 | 0.4422 | -2.8487 | -2.8487 | 1.07 | 91.036 | 212.9 | 0.4276 | -8.964 | -8.964 | 139.86 | 47.35
Pass | 110 | 107.0682 | 231.9 | 0.4617 | -2.9318 | -2.6652 | 1.08 | 99.457 | 222.3 | 0.4474 | -10.543 | -9.5845 | 154.81 | 55.61
Pass | 120 | 115.8723 | 240.1 | 0.4826 | -4.1277 | -3.4398 | 1.07 | 109.0901 | 232.8 | 0.4686 | -10.9099 | -9.0916 | 168.49 | 61.01

## PINPOINT_5
Pass
Calibraiton | Except Power | Measure Power | Measure Voltage | Measure Current | Power Difference | Power Tolerance | Callibration Data | Measuer Power First | Measuer Voltage First | Measuer Current First | Power Difference First | Power Tolerance First | Mode Watt | Mode Voltage
Pass | 10 | 10.6279 | 101.8 | 0.1044 | 0.62792 | 6.2792 | 0.76 | 109.0901 | 232.8 | 0.4686 | -10.9099 | -9.0916 | 14.97 | 44.98
Pass | 20 | 19.458 | 141 | 0.138 | -0.542 | -2.71 | 0.85 | 23.2715 | 152.7 | 0.1524 | 3.2715 | 16.3574 | 27.48 | 59.8
Pass | 30 | 30.9566 | 177.3 | 0.1746 | 0.95658 | 3.1886 | 0.94 | 32.454 | 180.4 | 0.1799 | 2.454 | 8.1799 | 42.6 | 69.96
Pass | 40 | 40.1801 | 200.8 | 0.2001 | 0.18008 | 0.4502 | 1.01 | 40.1802 | 200.4 | 0.2005 | 0.1802 | 0.4505 | 58.04 | 79.33
Pass | 50 | 49.2618 | 221.8 | 0.2221 | -0.73822 | -1.4764 | 1.01 | 48.906 | 222.3 | 0.22 | -1.094 | -2.188 | 70.97 | 86.81
Pass | 60 | 58.5881 | 241.7 | 0.2424 | -1.4119 | -2.3532 | 1.03 | 57.864 | 241.1 | 0.24 | -2.136 | -3.56 | 84.66 | 94.1
Pass | 70 | 67.3141 | 259.9 | 0.259 | -2.6859 | -3.837 | 1.08 | 63.4536 | 252 | 0.2518 | -6.5464 | -9.352 | 97.46 | 1.31
Pass | 80 | 79.0446 | 282 | 0.2803 | -0.9554 | -1.1943 | 1.06 | 70.8621 | 266.8 | 0.2656 | -9.1379 | -11.4224 | 114.89 | 7.83
Pass | 90 | 89.4907 | 299.2 | 0.2991 | -0.50928 | -0.56587 | 1 | 91.7787 | 302.9 | 0.303 | 1.7787 | 1.9763 | 126.52 | 12.81
Pass | 100 | 101.3141 | 319.2 | 0.3174 | 1.3141 | 1.3141 | 0.99 | 102.0481 | 319.9 | 0.319 | 2.0481 | 2.0481 | 139.97 | 18.81

## SPRAY_6
Pass
Calibraiton | Except Power | Measure Power | Measure Voltage | Measure Current | Power Difference | Power Tolerance | Callibration Data | Measuer Power First | Measuer Voltage First | Measuer Current First | Power Difference First | Power Tolerance First | Mode Watt | Mode Voltage
Pass | 10 | 10.6463 | 33.5 | 0.3178 | 0.6463 | 6.463 | 0.96 | 102.0481 | 319.9 | 0.319 | 2.0481 | 2.0481 | 21.73 | 77.17
Pass | 20 | 20.6054 | 45.8 | 0.4499 | 0.60542 | 3.0271 | 0.95 | 21.808 | 47 | 0.464 | 1.808 | 9.04 | 36.37 | 9.09
Pass | 30 | 30.6189 | 55.6 | 0.5507 | 0.61892 | 2.0631 | 0.96 | 31.4479 | 56.5 | 0.5566 | 1.4479 | 4.8263 | 51.74 | 34.74
Pass | 40 | 40.1702 | 63.4 | 0.6336 | 0.17024 | 0.4256 | 0.98 | 41.0304 | 64 | 0.6411 | 1.0304 | 2.576 | 67.51 | 54.77
Pass | 50 | 51.4734 | 71.8 | 0.7169 | 1.4734 | 2.9468 | 0.99 | 50.965 | 71.2 | 0.7158 | 0.96496 | 1.9299 | 83.46 | 72.6
Pass | 60 | 59.9992 | 77.1 | 0.7782 | -0.00078 | -0.0013 | 1 | 60.9641 | 77.8 | 0.7836 | 0.96408 | 1.6068 | 99.85 | 87.81
Pass | 70 | 69.3137 | 83.1 | 0.8341 | -0.68629 | -0.98041 | 1.02 | 68.0871 | 82.4 | 0.8263 | -1.9129 | -2.7327 | 111.06 | 5
Pass | 80 | 80.3799 | 89.5 | 0.8981 | 0.37995 | 0.47494 | 0.99 | 80.3706 | 89.9 | 0.894 | 0.3706 | 0.46325 | 122.89 | 16.13