## BLEND1_1
Fail
Verify | Except Power | Measure Power | Measure Voltage | Measure Current | Power Difference | Power Tolerance | Callibration Data | Measuer Power First | Measuer Voltage First | Measuer Current First | Power Difference First | Power Tolerance First | Mode Watt | Mode Voltage
Pass | 10 | 10.5534 | 73.8 | 0.143 | 0.5534 | 5.534 | 0.82 | 10.1954 | 70.9 | 0.1438 | 0.19542 | 1.9542 | 16.12 | 30.94
Fail | 20 | 19.9194 | 100.4 | 0.1984 | -0.08064 | -0.4032 | 0.85 | 19.8975 | 100.9 | 0.1972 | -0.10252 | -0.5126 | 28.48 | 44.19
Pass | 30 | 30.7224 | 125.5 | 0.2448 | 0.7224 | 2.408 | 0.93 | 19.8975 | 100.9 | 0.1972 | -0.10252 | -0.5126 | 42.36 | 54.96
Pass | 40 | 41.1885 | 145.8 | 0.2825 | 1.1885 | 2.9712 | 0.93 | 41.2201 | 145.5 | 0.2833 | 1.2202 | 3.0504 | 54.09 | 60.88
Pass | 50 | 51.9784 | 163.3 | 0.3183 | 1.9784 | 3.9568 | 0.93 | 51.0526 | 161.1 | 0.3169 | 1.0526 | 2.1052 | 65.91 | 65.72
Pass | 60 | 62.3322 | 178.5 | 0.3492 | 2.3322 | 3.887 | 0.94 | 62.5605 | 179 | 0.3495 | 2.5605 | 4.2675 | 78.35 | 70.06
Pass | 70 | 73.0022 | 194 | 0.3763 | 3.0022 | 4.2889 | 0.94 | 72.4762 | 192.5 | 0.3765 | 2.4762 | 3.5375 | 89.98 | 73.62
Pass | 80 | 87.6456 | 211.5 | 0.4144 | 7.6456 | 9.557 | 1 | 87.5136 | 212 | 0.4128 | 7.5136 | 9.392 | 107.19 | 79.1
Pass | 90 | 97.0383 | 223.9 | 0.4334 | 7.0383 | 7.8203 | 1 | 97.6589 | 224.4 | 0.4352 | 7.6589 | 8.5099 | 117.53 | 82.55
Pass | 100 | 109.109 | 237.4 | 0.4596 | 9.109 | 9.109 | 1 | 109.0738 | 236.5 | 0.4612 | 9.0738 | 9.0738 | 131.77 | 85.71
Pass | 110 | 116.3245 | 245.1 | 0.4746 | 6.3245 | 5.7495 | 1 | 117.1743 | 245.7 | 0.4769 | 7.1743 | 6.5221 | 142.56 | 88.62
Pass | 120 | 127.357 | 256.2 | 0.4971 | 7.357 | 6.1308 | 1 | 127.8638 | 256.6 | 0.4983 | 7.8638 | 6.5532 | 154.09 | 91.33
Pass | 130 | 136.0088 | 264.3 | 0.5146 | 6.0088 | 4.6221 | 1 | 136.425 | 264.8 | 0.5152 | 6.425 | 4.9423 | 165.41 | 93.87
Pass | 140 | 146.3069 | 274.6 | 0.5328 | 6.3069 | 4.5049 | 1 | 147.3649 | 275.5 | 0.5349 | 7.365 | 5.2607 | 178.09 | 96.24
Pass | 150 | 157.9331 | 285.8 | 0.5526 | 7.9331 | 5.2887 | 1 | 158.3081 | 285.6 | 0.5543 | 8.3081 | 5.5387 | 191.16 | 98.49

## BLEND1_2
Fail
Verify | Except Power | Measure Power | Measure Voltage | Measure Current | Power Difference | Power Tolerance | Callibration Data | Measuer Power First | Measuer Voltage First | Measuer Current First | Power Difference First | Power Tolerance First | Mode Watt | Mode Voltage
Pass | 10 | 10.5395 | 73.6 | 0.1432 | 0.53952 | 5.3952 | 0.72 | 158.3081 | 285.6 | 0.5543 | 8.3081 | 5.5387 | 13.84 | 34.48
Pass | 20 | 20.5713 | 102.6 | 0.2005 | 0.5713 | 2.8565 | 0.78 | 20.7019 | 103.2 | 0.2006 | 0.70192 | 3.5096 | 25.39 | 50.88
Pass | 30 | 32.4428 | 129.1 | 0.2513 | 2.4428 | 8.1428 | 0.92 | 32.2664 | 128.5 | 0.2511 | 2.2664 | 7.5545 | 40.57 | 63.08
Pass | 40 | 42.9773 | 148.3 | 0.2898 | 2.9773 | 7.4434 | 0.91 | 42.5538 | 147.5 | 0.2885 | 2.5537 | 6.3844 | 52.05 | 69.62
Pass | 50 | 52.9971 | 165.1 | 0.321 | 2.9971 | 5.9942 | 0.87 | 52.821 | 164.5 | 0.3211 | 2.8209 | 5.6419 | 61.2 | 74.11
Pass | 60 | 64.2708 | 181.3 | 0.3545 | 4.2709 | 7.1181 | 0.95 | 64.516 | 182.3 | 0.3539 | 4.516 | 7.5266 | 77.45 | 82.48
Pass | 70 | 72.2614 | 192.8 | 0.3748 | 2.2614 | 3.2306 | 0.94 | 72.6581 | 193.6 | 0.3753 | 2.6581 | 3.7973 | 88.28 | 87.2
Pass | 80 | 84.0907 | 208.3 | 0.4037 | 4.0907 | 5.1134 | 0.94 | 83.8616 | 208.3 | 0.4026 | 3.8616 | 4.827 | 100.13 | 91.75
Pass | 90 | 95.1416 | 220.9 | 0.4307 | 5.1416 | 5.7129 | 0.95 | 94.858 | 220.6 | 0.43 | 4.858 | 5.3978 | 112.46 | 96.28
Pass | 100 | 107.7475 | 235 | 0.4585 | 7.7475 | 7.7475 | 0.95 | 107.9964 | 235.8 | 0.458 | 7.9964 | 7.9964 | 124.52 | 99.84
Pass | 110 | 119.4523 | 248.6 | 0.4805 | 9.4523 | 8.593 | 1 | 119.8718 | 248.8 | 0.4818 | 9.8718 | 8.9744 | 142.51 | 4.64
Pass | 120 | 129.916 | 258.9 | 0.5018 | 9.916 | 8.2634 | 1 | 129.5101 | 258.4 | 0.5012 | 9.5101 | 7.9251 | 154.64 | 7.54
Pass | 130 | 140.0212 | 268.6 | 0.5213 | 10.0212 | 7.7086 | 1 | 139.7843 | 268.3 | 0.521 | 9.7843 | 7.5264 | 166.73 | 10.79
Pass | 140 | 149.3015 | 277.1 | 0.5388 | 9.3015 | 6.6439 | 1 | 149.7945 | 277.5 | 0.5398 | 9.7945 | 6.9961 | 178.26 | 14.82
Pass | 150 | 161.5361 | 288.2 | 0.5605 | 11.5361 | 7.6907 | 1 | 160.5312 | 288 | 0.5574 | 10.5312 | 7.0208 | 190.01 | 18.7

## BLEND2_3
Fail
Verify | Except Power | Measure Power | Measure Voltage | Measure Current | Power Difference | Power Tolerance | Callibration Data | Measuer Power First | Measuer Voltage First | Measuer Current First | Power Difference First | Power Tolerance First | Mode Watt | Mode Voltage
Fail | 10 | 11.0022 | 75.1 | 0.1465 | 1.0022 | 10.0215 | 0.57 | 160.5312 | 288 | 0.5574 | 10.5312 | 7.0208 | 12.4 | 41.15
Pass | 20 | 20.9878 | 103.9 | 0.202 | 0.9878 | 4.939 | 0.61 | 160.5312 | 288 | 0.5574 | 10.5312 | 7.0208 | 20.33 | 58.58
Pass | 30 | 31.0186 | 126.4 | 0.2454 | 1.0186 | 3.3952 | 0.75 | 31.0787 | 126.8 | 0.2451 | 1.0787 | 3.5956 | 33.05 | 73.62
Pass | 40 | 42.3169 | 147.6 | 0.2867 | 2.3169 | 5.7923 | 0.82 | 42.1294 | 147.1 | 0.2864 | 2.1294 | 5.3236 | 46.37 | 85.73
Pass | 50 | 51.3663 | 162.5 | 0.3161 | 1.3662 | 2.7325 | 0.83 | 51.2552 | 162.2 | 0.316 | 1.2552 | 2.5104 | 57.68 | 94.02
Pass | 60 | 62.1968 | 179.5 | 0.3465 | 2.1967 | 3.6612 | 0.83 | 61.9618 | 178 | 0.3481 | 1.9618 | 3.2697 | 67.92 | 0.95
Pass | 70 | 70.5642 | 190.2 | 0.371 | 0.5642 | 0.806 | 0.89 | 71.6725 | 192.1 | 0.3731 | 1.6725 | 2.3893 | 83.16 | 10.58
Pass | 80 | 83.1092 | 207.1 | 0.4013 | 3.1092 | 3.8865 | 0.89 | 83.3151 | 207.2 | 0.4021 | 3.3151 | 4.1439 | 94.32 | 17.34
Pass | 90 | 95.0999 | 222.3 | 0.4278 | 5.0999 | 5.6666 | 0.92 | 94.4206 | 220.3 | 0.4286 | 4.4206 | 4.9118 | 108.55 | 23.95
Pass | 100 | 101.8244 | 229.8 | 0.4431 | 1.8244 | 1.8244 | 0.88 | 102.051 | 230 | 0.4437 | 2.051 | 2.051 | 115.22 | 26.66

## PINPOINT_4
Fail
Verify | Except Power | Measure Power | Measure Voltage | Measure Current | Power Difference | Power Tolerance | Callibration Data | Measuer Power First | Measuer Voltage First | Measuer Current First | Power Difference First | Power Tolerance First | Mode Watt | Mode Voltage
Pass | 10 | 10.1102 | 100.8 | 0.1003 | 0.11024 | 1.1024 | 0.61 | 102.051 | 230 | 0.4437 | 2.051 | 2.051 | 13.05 | 41.52
Pass | 20 | 21.1101 | 146.7 | 0.1439 | 1.1101 | 5.5506 | 0.75 | 21.3444 | 147 | 0.1452 | 1.3444 | 6.722 | 24.77 | 57.3
Pass | 30 | 31.2206 | 178.2 | 0.1752 | 1.2206 | 4.0688 | 0.8 | 31.0978 | 177.6 | 0.1751 | 1.0978 | 3.6592 | 36.89 | 66.67
Pass | 40 | 41.2088 | 203.5 | 0.2025 | 1.2087 | 3.0219 | 0.84 | 41.411 | 204.6 | 0.2024 | 1.411 | 3.5276 | 49.67 | 73.72
Pass | 50 | 50.6415 | 227.5 | 0.2226 | 0.6415 | 1.283 | 0.86 | 51.3681 | 228.1 | 0.2252 | 1.3681 | 2.7362 | 61.43 | 81.4
Pass | 60 | 61.453 | 249.1 | 0.2467 | 1.453 | 2.4216 | 0.89 | 61.6509 | 249.7 | 0.2469 | 1.6509 | 2.7515 | 74.67 | 88.76
Pass | 70 | 71.554 | 269 | 0.266 | 1.554 | 2.22 | 0.92 | 71.338 | 269.2 | 0.265 | 1.338 | 1.9114 | 86.67 | 95.51
Fail | 80 | 79.3697 | 285.4 | 0.2781 | -0.63026 | -0.78783 | 0.93 | 83.7909 | 293.9 | 0.2851 | 3.7909 | 4.7386 | 96.42 | 0.92

## SPRAY_5
Fail
Verify | Except Power | Measure Power | Measure Voltage | Measure Current | Power Difference | Power Tolerance | Callibration Data | Measuer Power First | Measuer Voltage First | Measuer Current First | Power Difference First | Power Tolerance First | Mode Watt | Mode Voltage
Fail | 10 | 2.955 | 18.4 | 0.1606 | -7.045 | -70.4496 | 0 | 83.7909 | 293.9 | 0.2851 | 3.7909 | 4.7386 | 6.75 | 44.55
Fail | 20 | 19.5026 | 44.7 | 0.4363 | -0.49739 | -2.487 | 1.05 | 83.7909 | 293.9 | 0.2851 | 3.7909 | 4.7386 | 39.39 | 14.8
Fail | 30 | 29.7154 | 55.1 | 0.5393 | -0.28457 | -0.94857 | 1.04 | 83.7909 | 293.9 | 0.2851 | 3.7909 | 4.7386 | 55.25 | 39.69
Fail | 40 | 38.8769 | 63.4 | 0.6132 | -1.1231 | -2.8078 | 1.02 | 83.7909 | 293.9 | 0.2851 | 3.7909 | 4.7386 | 70.17 | 57.89
Pass | 50 | 50.5078 | 72.6 | 0.6957 | 0.50782 | 1.0156 | 1.09 | 83.7909 | 293.9 | 0.2851 | 3.7909 | 4.7386 | 91.39 | 80.06
Fail | 60 | 59.3852 | 78.5 | 0.7565 | -0.61475 | -1.0246 | 1.04 | 58.3555 | 77.2 | 0.7559 | -1.6445 | -2.7409 | 103.63 | 91.27

## BIPOLAR_6
Fail
Verify | Except Power | Measure Power | Measure Voltage | Measure Current | Power Difference | Power Tolerance | Callibration Data | Measuer Power First | Measuer Voltage First | Measuer Current First | Power Difference First | Power Tolerance First | Mode Watt | Mode Voltage
Pass | 10 | 10.4757 | 72.9 | 0.1437 | 0.47573 | 4.7573 | 0.82 | 10.5538 | 73.7 | 0.1432 | 0.55384 | 5.5384 | 16.12 | 30.94
Fail | 20 | 19.9378 | 100.9 | 0.1976 | -0.06216 | -0.3108 | 0.85 | 19.7266 | 100.8 | 0.1957 | -0.27344 | -1.3672 | 28.48 | 44.19
Pass | 30 | 30.7098 | 125.5 | 0.2447 | 0.70985 | 2.3662 | 0.93 | 19.7266 | 100.8 | 0.1957 | -0.27344 | -1.3672 | 42.36 | 54.96
Pass | 40 | 41.439 | 145.4 | 0.285 | 1.439 | 3.5975 | 0.93 | 41.4086 | 145.6 | 0.2844 | 1.4086 | 3.5216 | 54.09 | 60.88
Pass | 50 | 51.9155 | 163 | 0.3185 | 1.9155 | 3.831 | 0.93 | 51.1799 | 161.4 | 0.3171 | 1.1799 | 2.3599 | 65.91 | 65.72
Pass | 60 | 62.3942 | 179.5 | 0.3476 | 2.3942 | 3.9903 | 0.94 | 62.1754 | 178 | 0.3493 | 2.1754 | 3.6257 | 78.35 | 70.06
Pass | 70 | 72.8893 | 193.7 | 0.3763 | 2.8893 | 4.1276 | 0.94 | 72.5516 | 192.7 | 0.3765 | 2.5515 | 3.6451 | 89.98 | 73.62
Fail | 80 | 88.1181 | 213 | 0.4137 | 8.1181 | 10.1476 | 1 | 88.0186 | 212.4 | 0.4144 | 8.0186 | 10.0232 | 107.19 | 79.1
Pass | 90 | 98.1586 | 225.6 | 0.4351 | 8.1586 | 9.0651 | 1 | 88.0186 | 212.4 | 0.4144 | 8.0186 | 10.0232 | 117.53 | 82.55
Pass | 100 | 109.7403 | 238.1 | 0.4609 | 9.7403 | 9.7403 | 1 | 109.4441 | 237.2 | 0.4614 | 9.4441 | 9.4441 | 131.77 | 85.71
Pass | 110 | 116.6055 | 244.2 | 0.4775 | 6.6055 | 6.005 | 1 | 116.4455 | 245.2 | 0.4749 | 6.4455 | 5.8595 | 142.56 | 88.62
Pass | 120 | 127.7171 | 256.1 | 0.4987 | 7.7171 | 6.4309 | 1 | 127.2875 | 255.7 | 0.4978 | 7.2875 | 6.0729 | 154.09 | 91.33
Pass | 130 | 135.7973 | 264.3 | 0.5138 | 5.7973 | 4.4595 | 1 | 135.7165 | 264.4 | 0.5133 | 5.7165 | 4.3973 | 165.41 | 93.87
Pass | 140 | 147.4782 | 275.3 | 0.5357 | 7.4782 | 5.3416 | 1 | 146.9066 | 274.9 | 0.5344 | 6.9066 | 4.9333 | 178.09 | 96.24
Pass | 150 | 157.4571 | 285.3 | 0.5519 | 7.4571 | 4.9714 | 1 | 158.0085 | 284.7 | 0.555 | 8.0085 | 5.339 | 191.16 | 98.49

## BLEND1_7
Fail
Verify | Except Power | Measure Power | Measure Voltage | Measure Current | Power Difference | Power Tolerance | Callibration Data | Measuer Power First | Measuer Voltage First | Measuer Current First | Power Difference First | Power Tolerance First | Mode Watt | Mode Voltage
Pass | 10 | 10.4526 | 73.3 | 0.1426 | 0.45258 | 4.5258 | 0.72 | 158.0085 | 284.7 | 0.555 | 8.0085 | 5.339 | 13.84 | 34.48
Pass | 20 | 20.6824 | 103 | 0.2008 | 0.6824 | 3.412 | 0.78 | 20.7019 | 103.2 | 0.2006 | 0.70192 | 3.5096 | 25.39 | 50.88
Pass | 30 | 32.7356 | 129.8 | 0.2522 | 2.7356 | 9.1185 | 0.92 | 32.7139 | 129.1 | 0.2534 | 2.7139 | 9.0465 | 40.57 | 63.08
Pass | 40 | 43.1222 | 148.8 | 0.2898 | 3.1222 | 7.8056 | 0.91 | 43.442 | 149.8 | 0.29 | 3.442 | 8.605 | 52.05 | 69.62
Pass | 50 | 52.7074 | 164.3 | 0.3208 | 2.7074 | 5.4149 | 0.87 | 53.1283 | 165.2 | 0.3216 | 3.1283 | 6.2566 | 61.2 | 74.11
Pass | 60 | 64.4624 | 182.2 | 0.3538 | 4.4624 | 7.4373 | 0.95 | 64.3906 | 182.1 | 0.3536 | 4.3906 | 7.3176 | 77.45 | 82.48
Pass | 70 | 72.2654 | 192.4 | 0.3756 | 2.2654 | 3.2363 | 0.94 | 72.1469 | 192.7 | 0.3744 | 2.1469 | 3.067 | 88.28 | 87.2
Pass | 80 | 84.1776 | 208 | 0.4047 | 4.1776 | 5.222 | 0.94 | 84.1701 | 208.6 | 0.4035 | 4.1701 | 5.2126 | 100.13 | 91.75
Pass | 90 | 95.6807 | 222.1 | 0.4308 | 5.6807 | 6.3119 | 0.95 | 95.09 | 221.5 | 0.4293 | 5.0899 | 5.6555 | 112.46 | 96.28
Pass | 100 | 107.6262 | 235.3 | 0.4574 | 7.6262 | 7.6262 | 0.95 | 107.5792 | 235.3 | 0.4572 | 7.5792 | 7.5792 | 124.52 | 99.84
Pass | 110 | 120.0475 | 248.7 | 0.4827 | 10.0475 | 9.1341 | 1 | 119.4134 | 247.9 | 0.4817 | 9.4134 | 8.5577 | 142.51 | 4.64
Pass | 120 | 129.8689 | 258.6 | 0.5022 | 9.8689 | 8.2241 | 1 | 129.3096 | 258 | 0.5012 | 9.3096 | 7.758 | 154.64 | 7.54
Pass | 130 | 139.586 | 268.9 | 0.5191 | 9.586 | 7.3738 | 1 | 139.9153 | 268.5 | 0.5211 | 9.9153 | 7.6272 | 166.73 | 10.79
Pass | 140 | 142.9239 | 271.1 | 0.5272 | 2.9239 | 2.0885 | 1 | 142.6617 | 270.5 | 0.5274 | 2.6617 | 1.9012 | 178.26 | 14.82
Fail | 150 | 143.352 | 271.5 | 0.528 | -6.648 | -4.432 | 1 | 143.1553 | 271.9 | 0.5265 | -6.8447 | -4.5631 | 190.01 | 18.7

## BLEND2_8
Fail
Verify | Except Power | Measure Power | Measure Voltage | Measure Current | Power Difference | Power Tolerance | Callibration Data | Measuer Power First | Measuer Voltage First | Measuer Current First | Power Difference First | Power Tolerance First | Mode Watt | Mode Voltage
Fail | 10 | 143.3984 | 272 | 0.5272 | 133.3984 | 1333.984 | 0.57 | 143.1553 | 271.9 | 0.5265 | -6.8447 | -4.5631 | 12.4 | 41.15
Fail | 20 | 143.2178 | 271.4 | 0.5277 | 123.2178 | 616.0889 | 0.61 | 143.1553 | 271.9 | 0.5265 | -6.8447 | -4.5631 | 20.33 | 58.58
Fail | 30 | 143.6399 | 272.2 | 0.5277 | 113.6399 | 378.7998 | 0.75 | 143.1553 | 271.9 | 0.5265 | -6.8447 | -4.5631 | 33.05 | 73.62

## PINPOINT_9
Verify | Except Power | Measure Power | Measure Voltage | Measure Current | Power Difference | Power Tolerance | Callibration Data | Measuer Power First | Measuer Voltage First | Measuer Current First | Power Difference First | Power Tolerance First | Mode Watt | Mode Voltage